ATO DE CONVOCAÇÃO

Modalidade II: Valor Médio - Produto

A presente coleta de preços segue as determinações do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da Fundação do ABC e unidades mantidas, publicado em 02 de Dezembro de 2015 no DOESP/ Volume 125/ nº223 e retificado em 03 de dezembro de 2016 no DOESP/ Volume 126/ nº226;

PROCESSO Nº. 004/2023

MODALIDADE: Valor Médio (art. 11, alínea “b”, do Regulamento)

OBJETO: Aquisição de mesa cirúrgica elétrica (sala de grande cirurgia-ortopedia)

TERMO DE REFERÊNCIA: O Termo de Referência é parte integrante deste Ato de Convocação e nele consta todas as informações técnicas aplicáveis, descrição pormenorizada do produto, bem como todas as demais informações necessárias a elaboração da proposta técnica-comercial.

FORMA DE SELEÇÃO: Será considerado para o presente certame o critério de julgamento de “Menor Preço” para determinar a ordem de classificação das empresas participantes.

Será considerada como vencedora do certame a empresa melhor classificada dentre as participantes que, concomitantemente, atender todas as exigências especificadas no Termo de Referência e no Ato de Convocação.

ENVIO/ENTREGA DAS PROPOSTAS: até o dia 26/01/2023, às 16h30.

A proposta de cada empresa interessada deverá ser formalizada por escrito, em papel timbrado, devidamente assinada pelo proponente e ser entregue no endereço: Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Bairro Paraíso, Santo André/SP ou encaminhada ao e-mail: rodrigo.vassella@hemc.org.br.

ENVIO/ENTREGA DAS DOCUMENTAÇÕES:

O setor de Compras e Contratos notificará, através de publicação no site: www.fuabc.org.br, à empresa 1ª classificada no certame, para entrega dos documentos abaixo relacionados, sendo o prazo para entrega da documentação de 02 (dois) dias úteis, contados da data da solicitação.

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração devidamente registrados;

- Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal: (Certidão conjunta fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN/RFB nº 734/07 e do Decreto nº 6.106/2007);

- Prova de regularidade do FGTS (CRF);

- Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

- Atestado de capacidade técnica, emitida por órgãos públicos ou privados, pertinente ao ramo de atividade da interessada, registrado no órgão competente, se exigido no Termo de Referência.

Em eventual desclassificação da empresa 1ª classificada, será solicitada a documentação da 2ª classificada, e assim sucessivamente.

Cada proposta e documentação, em seu título ou envelope, deverão indicar: o nome da empresa, o objeto do respectivo Ato Convocatório e; OBRIGATORIAMENTE na proposta, indicar o endereço eletrônico (e-mail) para o qual será enviado o resultado do presente certame, ficando certo que o Hospital não será responsabilizado e/ou onerado por eventual ausência de indicação, erro de digitação por parte da empresa e problemas em seu servidor.

O setor de Compras e Contratos notificará através de e-mail as empresas participantes quanto ao resultado final do certame,  enviando-lhes a ata do julgamento das propostas, bem como realizará publicação no site: www.fuabc.org.br.

COMISSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO:

As propostas, as impugnações e os recursos serão processados e julgados pela Comissão de Análise e Julgamento (COJU) do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André.

DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES:

As empresas participantes poderão impugnar os termos do Ato de Convocação até 02 (dois) dias úteis antes da entrega das propostas, remetendo suas razões à Diretoria Geral.

As impugnações serão analisadas quanto à existência de efeito suspensivo pela COJU, que notificará sua decisão através de e-mail;

Caberá recurso da decisão da COJU no prazo de 02 dias úteis da notificação do resultado final do certame. Os recursos deverão ser remetidos à Diretoria Geral do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André para análise e julgamento;

São legitimados para apresentação de recurso os representantes legais da empresa e/ou aqueles indicados em procuração específica;

Ocorrendo interposição de recurso por quaisquer das empresas participantes, as demais serão noticiadas através de e-mail, para que, em havendo interesse, apresentem sua impugnação e/ou contrarrazões em 02(dois) dias úteis da notificação.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

A presente coleta de preços respeitará os princípios da igualdade, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, probidade administrativa e transparência, garantindo assim lisura em todo o processo.

O valor apresentado deverá ser em reais, com até duas casas decimais, incluído todos os custos básicos diretos bem como tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas necessárias a execução dos serviços, que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do serviço.

O interessado que tiver dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação do(s) termo(s) deste Ato de Convocação poderá enviar solicitação de esclarecimento, por escrito ou e-mail, ao colaborador responsável. A solicitação deverá ser encaminhada em até 02 (dois) dias úteis antes da data final da entrega das propostas, a fim de permitir que haja tempo para resposta. Os esclarecimentos serão encaminhados aos interessados por e-mail.

Não serão atendidas solicitações verbais ou por telefone.

Durante o período compreendido entre a data de entrega das propostas e a notificação do resultado final do certame, os concorrentes deverão abster-se de entrar em contato com os membros da COJU para assuntos correlatos.

Santo André, 19 de Janeiro de 2023.

Rodrigo Felicio Vassella

Comprador

Kátia Cilene Sgrignoli Marmo

Coord. de Compras e Contratos

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO

- OBJETO DA AQUISIÇÃO

1.1- Aquisição pelo Hospital Estadual Mario Covas de Santo André (HEMC) Mesa cirúrgica elétrica (sala de grande cirurgia - ortopedia) – acompanhar kit tração conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

- DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO

  - Segue tabela, com descrição e quantidade dos bens a serem adquiridos.

| ITEM 01 | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Mesa cirúrgica elétrica (sala de grande cirurgia - ortopedia) – acompanhar kit tração Características técnicas mínimas: - Base fabricada em aço inoxidável SAE 1020 ou material superior, com tratamento anti-corrosão, Revestida em polímero ABS preto reforçado; Base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação; Fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle; - Coluna que permite ajuste de altura de 300mm de curso, composta por hastes guias retificadas e cromadas, com sistema de refis auto lubrificante, revestida em aço inoxidável AISI304 com acabamento escovado; - Chassis: fabricado em perfil de aço inoxidável AISI304 escovado, resistente a corrosão e fácil higienização, acompanhar proteção sanfonada abotoada, fabricada em courvim impermeável, protegendo contra penetração de líquidos; ü Leito articulável, radio transparente em toda sua extensão, ou seja, através de movimentação longitudinal, fabricado em fenolite, ü Dividido no mínimo em 05 secções (cabeça, dorso, complemento de dorso, assento, pernas bipartidas em V retráteis). - Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. Capacidade de carga de até 420 kg na posição zero - Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no mínimo 200mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm para cada lado e dorso. - Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento. - Deve permitir no mínimo as seguintes posições: Renal; semiflexão de perna e coxa; - Flexão abdominal; semissentado e sentado. Acessórios mínimos - 01 arco de narcose; - 01 suporte para renal; - 01 par de suportes de braço, - 01 par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais, - 01 par de ombreiras, - 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico. - Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica bivolt. Registro no Ministério da Saúde, - Acompanha os acessórios tripartido de ombro, capacete e kit traumatologia ortopédico com trações em inox; - Obs.: kit de ortopedia e traumatologia: tração fina, suporte de pé de couro + suporte de alumínio, pé regulador, barra de tração, apoio e suporte descanso sacro, tração para mão Weinberger, suporte de ombro lateral e quadril, tração membros inferiores - Certificados NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46. - Proteção contra líquidos IPX4; - Registro ANVISA | Quantidade 01 |
| --- | --- | --- |

- DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO

  - Segue tabela, com descrição e quantidade dos bens a serem adquiridos.

  - Será considerada a vencedora a empresa que apresentar o Menor valor global.

- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

  - As propostas deverão ofertar os valores por item, através do preenchimento da tabela constante no anexo I, incluídos todos os tributos e eventuais custos de transporte.

- OBJETIVO / JUSTIFICATIVA

Substituição de mesa cirúrgica elétrica de tração inoperante necessária para a demanda de nosso Centro Cirúrgico geral. Equipamento com mais de 15 anos de utilização e sem condição de reparo. O fabricante da mesa não existe mais não havendo possibilidade de solicitação de carta de descontinuidade.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO BEM/OBJETO.

  - O prazo de entrega do(s) bem (ns) é 10 (dez) dias, contados do comunicado formal à empresa considerada vencedora do certame, em remessa única, no endereço do hospital: Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Paraíso, Santo André/SP, CEP 09190-615.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da aquisição, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da empresa vencedora, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão considerados recebidos em definitivo, após 15 (quinze) dias do fim do período do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa fornecedora pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da obrigação.

6.6 O equipamento deverá possuir Registro na ANVISA, Ministério da Saúde Norma ABNT 254 e caso necessário Certificado do INMETRO.

6.7 A empresa deverá entregar os certificados de calibração e Segurança Elétrica.

- DAS OBRIGAÇÕES DO HOSPITAL

  - São obrigações do Hospital:

    - Receber o objeto (s) /bem (ns) no prazo e condições estabelecidas no Ato de Convocação e/ou Termo de Referência de Aquisição e/ou Memorial Descritivo e eventuais anexos;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - Comunicar formalmente à empresa vencedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto/bem fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa vencedora;

    - Efetuar o pagamento à empresa vencedora no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos.

  - O Hospital não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa vencedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa fornecedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA

  - Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência de Aquisição e eventuais anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência de Aquisição, Ato Convocatório e eventuais anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

    - Sempre que possível, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso.

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor.

    - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

    - Garantia de 12 meses a partir da data de entrega do objeto.

    - Entregar o equipamento, realizar o treinamento operacional e a instalação do equipamento.

    - O equipamento deverá possuir Registro na ANVISA, Ministério da Saúde Norma ABNT 254 e caso necessário Certificado do INMETRO.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - As seguintes infrações, se cometidas pela empresa fornecedora, serão passíveis de sanções:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência do fornecimento;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Fraudar a execução do compromisso de fornecimento;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Não mantiver a proposta.

  - A Fornecedora que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 8.1 e seguintes ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o Hospital;

    - Multa moratória de até 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato/fornecimento, até o limite de 30 (trinta) dias, após o que ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das correspondentes penalidades oriundas da rescisão;

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;

      - Em caso de inexecução parcial, a multa, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

Santo André, 29 de dezembro de 2.022.

_____________________________

Eng.º Marcos Lucio Oliveira Silva

Coordenador de Engenharia Clínica

Ciente, encaminhe-se de forma proposta.

___________________________

Eng.º Mateus Valério da Silva

Gerente de Engenharia

Anexo I: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Aquisição pelo Hospital Estadual Mario Covas de Santo André (HEMC) Mesa cirúrgica elétrica (sala de grande cirurgia - ortopedia) – acompanhar kit tração conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM 01 | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Mesa cirúrgica elétrica (sala de grande cirurgia - ortopedia) – acompanhar kit tração Características técnicas mínimas: - Base fabricada em aço inoxidável SAE 1020 ou material superior, com tratamento anti-corrosão, Revestida em polímero ABS preto reforçado; Base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação; Fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle; - Coluna que permite ajuste de altura de 300mm de curso, composta por hastes guias retificadas e cromadas, com sistema de refis auto lubrificante, revestida em aço inoxidável AISI304 com acabamento escovado; - Chassis: fabricado em perfil de aço inoxidável AISI304 escovado, resistente a corrosão e fácil higienização, acompanhar proteção sanfonada abotoada, fabricada em courvim impermeável, protegendo contra penetração de líquidos; ü Leito articulável, radio transparente em toda sua extensão, ou seja, através de movimentação longitudinal, fabricado em fenolite, ü Dividido no mínimo em 05 secções (cabeça, dorso, complemento de dorso, assento, pernas bipartidas em V retráteis). - Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. Capacidade de carga de até 420 kg na posição zero - Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no mínimo 200mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm para cada lado e dorso. - Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento. - Deve permitir no mínimo as seguintes posições: Renal; semiflexão de perna e coxa; - Flexão abdominal; semissentado e sentado. Acessórios mínimos - 01 arco de narcose; - 01 suporte para renal; - 01 par de suportes de braço, - 01 par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais, - 01 par de ombreiras, - 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico. - Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica bivolt. Registro no Ministério da Saúde, - Acompanha os acessórios tripartido de ombro, capacete e kit traumatologia ortopédico com trações em inox; - Obs.: kit de ortopedia e traumatologia: tração fina, suporte de pé de couro + suporte de alumínio, pé regulador, barra de tração, apoio e suporte descanso sacro, tração para mão Weinberger, suporte de ombro lateral e quadril, tração membros inferiores - Certificados NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46. - Proteção contra líquidos IPX4; - Registro ANVISA | Quantidade 01 | Valor unitário |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade: 01 |  |  |  |
| Valor Total: R$ |  |  |  |